设备名称：多通道低频神经肌肉刺激治疗仪（盆底康复仪）

采购数量：一台

1.刺激治疗通道数量≥4个，各通道均可独立调节脉冲频率、脉冲宽度、脉冲强度及输出波形，各通道调制波输出的时间参数调节范围符合 YY0607-2007 标准。

★2.有多种电刺激电流类型，包括:单向脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、等多种电流脉冲，便于选择。

- 采样率:不小于630KHz (生物反馈采集人体肌电信号样品数)

- ★4.条件刺激:当病人进行生物反馈不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。

5.刺激电流强度:0-100mA 任意调整。

6.刺激电流脉宽:50-2000µs任意调整。

7.电刺激电流频率:1-500Hz，调节精度不小于1Hz。

★8.预置治疗方案≥190种。

9.使用者可调整电流参数和时间参数来自定义编制治疗方案。

10.支持生物反馈全过程的记录与浏览，可以浏览所记录的治疗全过程、反馈曲线、反馈的平均值和肌力的测量。

11.负生物反馈:针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一个负的生物反馈可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反馈屏幕指导下有效放松肌肉。

12.上位机软件功能包括:盆底治疗，盆底肌评估，I、II类肌纤维张力、疲劳度检查评估。

13.使用年限:≥8年

14、质保期:2年

注：

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效