尿干化学分析设备技术参数：

1、测试原理:尿干化学检测采用光电比色法;

★2、检测项目：干化学检测参数≥12项(尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、微白蛋白、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、维生素C)；

3、测试速度：干化学测试模式≥200个/每小时；

★4、资质要求：提供佐证在国家卫健委临床检验中心室间质评有独立分组；质评相关数据分析所属分组全国≥100家实验室；

- 数据存储量：存储≥5000条记录，供随时查找结果；

- 打印系统：内置式热敏打印机，并可外接针式打印机，机内热敏打印机可自动打印检测结果；

7、数据接口：标准RS-232接口与计算机进行通讯；

8、检测结果：中、英文液晶显示全部检测数据；

★9、系统配套性要求；具有原厂配套试纸、质控品;并提供项目注册证明；

★10、供应商负责提供设备与医院在用的LIS系统接口、协议及配套的LIS联机连接线服务；提供设备与医院在用的LIS系统联机所需操作配套适配的联机线、USB转R45网卡、操作电脑。

配套试纸(定性/半定性)技术参数

第一部分:总体要求

1、预期用途:用于体外定性或半定量检测人尿液中化学成分，辅助临床诊断。

2、注册资质:投标产品必须具有中国国家药品监督管理局(NMPA)批准的医疗器械注册证(II类)及附件，提供清晰的复印件。注册证载明的规格型号必须与投标产品完全一致。

★4、配套性:试纸条必须能与中标设备[请填写仪器品牌及型号]完全配套使用，无需任何硬件或软件改装，能自动识别、校准并正常报告结果。

★第二部分:技术参数要求

投标人需以表格形式逐项响应，并提供相关证明文件(如产品说明书、性能验证报告等)。

| 序号 | 检测项目 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白细胞酯酶(LEU) | ≤15cells/ul中性粒细胞 |
| 2 | 蛋白质(PRO) | ≤0.2g/白蛋白 |
| 3 | 葡萄糖(GLU) | ≤2.8mmol/L |
| 4 | 胆红素(BIL) | ≤17umol/L |
| 5 | 隐血(BLD) | ≤ 10cells/uL红细胞 |

第三部分:性能资质与价格要求

1、准确度与符合率:关键项目(LEU，PRO，GLU，BIL，BLD)与主流品牌(国家卫健委临床检验中心室间质评网站2025年室间质评相关数据分析按试剂统计实验室数≥500)的对比数据的阳性/阴性符合率≥95%，且有明确数据。

2、精密度:对于半定量项目检测结果的变异应在一个梯度内;定性项目相差同向不超过一个量级，不得出现反向相差。

3、稳定性:自首次开瓶起，在规定的储存条件下，有效使用时间应不少于90天(或提供更长数据)。须提供稳定性验证方案和结论;自生产之日起，未开封状态下有效期应不少于18个月。

★4、质控要求:投标产品应有配套的、独立的阴性和阳性质控品

供应。质控品应能覆盖所有检测项目，并附有明确的靶值和范围。大★5、资质要求:提供佐证在黑龙江省卫生健康管理服务评价中心有独立分组。

第四部分:包装、储存与标签要求

- 包装规格:提供至少两种规格选择，如：100条/瓶和200条/瓶。包装应具备高效防潮设计(如内置干燥剂、密封瓶盖等)。

- 标签信息:中英文清晰标识，包含:产品名称、注册证号、生产批号、生产日期、失效日期、储存条件、检测项目列表、生产商等信息。

3、储存条件:禁止要求冷冻储存。

备注:以上“★"号条款为实质性条款，若有任何一条不满足，投标无效；非“★"号条款若有三条或三条以上不满足，投标无效。