血液透析滤过机技术参数

1主机系统

*1.1密闭式双平衡超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤;确保治疗过程更安全，脱水更精准。

1.2满足肾衰患者的维持治疗，适用于血液透析，在线血液滤过，在线血液透析滤过，单纯超滤等治疗模式，使用各种配方透析液。

1.3≥15英寸以上彩色液晶触摸屏幕，中文操作界面，屏幕可旋转。

1.4使用期限≥10年

1.5无需专用耗材，可使用通用型血路、透析器、透析液、消毒液、补液管等。

1.6配备体外循环血液温度监测模块

1.7配备实时清除率监测

1.8标配碳酸氢盐干粉装置

1.9具备丰富的治疗曲线，包含钠离子、超滤曲线，提供个性化治疗。

1.10标配双内毒素滤器支架，置换液流量范围≤30-650ml/min(可调)

1.11内置后备电池，设备交流电源断开后连续工作时间≥30分钟

1.12具备反馈式透析液配置系统，可实时监测透析液离子浓度。

1.13具备静脉壶液面调节功能

1.14全功能数字化自检，水路、血路监测系统强制自检。

1.15设备状态指示灯：报警指示灯醒目，方便不同角度发现报警。

2、血路部分

2.1血泵：流量设定:30-600mL/min；精度：士10%

2.2肝素泵适用注射器：注射器10ml、20ml、30ml、50ml注射器；可设定停泵时间，显示累积量，流量设定：0.0-10.0mL/小时

2.3置换液流量：30-500ml/min

2.4 跨膜压监测范围:-200~+600mmHg;精度:土20mmHg

2.5静脉压检测范围:-350~+490mmHg;精度:士10mmHg

2.6动脉压检测范围:-400~+500mmHg;精度:士10mmHg

2.7具备空气探测器

2.8具备漏血探测器，可监测≤0.35ml/min的漏血(HCT32%)

2.9超滤率范围:0~4000mL/h

2.10透析液流量可调节范围:300mL/min~800mL/min

2.11透析液电导率调节范围:12mS/cm~16mS/cm

3清洗消毒

3.1清洗消毒程序:可进行化学消毒、热消毒、脱钙等多种消毒清洗程序;透析液吸管可联机清洗消毒;

3.2在保证消毒质量的情况下，最短消毒时间应小于40分钟

3.3热消毒最高控制温度应≥90°C

- 设备生产日期为合同签订日期半年之内