标段十：

采购名称：β-羟丁酸试纸、血糖试纸、胰岛素相关等

使用科室：内分泌科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | β-羟丁酸试纸（电化学法） | - 用途：用于体外定量检测成人新鲜毛细血管全血或静脉全血中的β-羟丁酸浓度 - 试纸检测方法：β-羟丁酸脱氢酶法 - 血样要求：新鲜毛细血管全血和静脉血 - 吸样技术：顶端虹吸 - *检测时间：≤9S - *标本红细胞压积范围：( 20- 65)% - *检测需血量：≤0.8微升。 - 有效期≥24个月，开瓶有效期≥6个月。 - 校正码方式：免调码，即插即用 - *检测范围：(0.1-8.0) mmol/L - 重复性：测试范围<1.5mmol/L 时，精密度SD<0.075mmol/L；测试范围≥1.5mmol/L 时，精密度CV<5%。 - 准确度： 测试范围<1.5mmol/L 时，允许偏差在±0.15mmol/L的范围内；测试范围≥1.5mmol/L 时，允许偏差在±15%的范围内。 - *Β-羟丁酸试纸与血糖试纸同时可以使用一台仪器检测，同时不需要调码卡。 | 人份 | 14.9 |
| 2 | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） | - 用途：血糖监测。 2、*试纸电极：单层8电极技术，消除测试中各种因素干扰，保证测试的精确性。 3、试纸检测方法：葡萄糖脱氢酶法、干化学法。 4、血样要求：新鲜毛细血管全血、静脉血。 5、吸样技术：顶端虹吸。 6、检测时间：约5S。 7、*标本红细胞压积范围：4%-70%。 8、准确性：血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）95%的测量结果符合要求。（测试范围＜ 5.55mmol/L（＜100mg/ dL）时，允许偏差不超过±0.83mmol/L（±15mg/ dL）；测试范围≥5.55 mmol/L （≥100 mg/ dL）时，允许偏差不超过 ±15%）。 9、测量精确度： 测试范围：＜ 5.5 mmol/L（< 100 mg/dL） 精密度SD＜0.42 mmol/L（< 7.7 mg/dL）； 测试范围：≥ 5.5 mmol/L（≥ 100 mg/dL）精密度CV＜7.5%。 10、*校正码方式：免调码，即插即用。 11、准确度：符合国家GB/T19634-2021的标准 12、抗干扰技术：消除常见物质的干扰。 13、质控液：提供高、中、低三个浓度质控液。 14、*检测需血量：0.8微升。 15、*有效期24个月，开瓶有效期6个月。 16、测量范围0.6 mmol/L -33.3 mmol/L。 | 人份 | 3.24 |
| 3 | 胰岛素泵用储药器组件 | - 1.性能结构与组成：胰岛素泵用储药器组件由储药器(聚丙烯、聚碳酸酯、不锈钢和硅橡胶)、抽药器(聚丙烯、不锈钢和硅橡胶)和拉杆(聚碳酸酯)组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 - *2.适用范围:用于抽取、储存胰岛素药物，并在胰岛素泵系统的工作下通过皮下留置针向皮下输注胰岛素药物，与胰岛素泵(设备型号MTM-I)配套使用。 | 个 | 30 |
| 4 | 胰岛素泵用皮下输液器 | - 1.性能结构与组成：由护套、留置硬管、 留置软管、软管座、穿刺导向 连接套、密封片和穿刺针座组成，底板由塑料件和无纺布胶布组成。产品一次性使用。 - 2.适用范围:用于抽取、储存胰岛素药物，并在胰岛素泵系统的工作下通过皮下留置针向皮下输注胰岛素药物，与胰岛素泵(设备型号MTM-I)配套使用。 | 个 | 40 |