标段五：

采购名称：冠状动脉棘突球囊导管、穿通导管等

使用科室：心内科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冠状动脉棘突球囊导管 | - 规格：NS20013-35013球囊直径2.00mm-3.50mm 长度:13mm全规格 - 产品由推送杆、球囊、棘突棱、球囊标记、尖端、接口座等组成。 - 表面需搭载三条特质尼龙棘突，三条棘突之间间隔120°。 - 球囊和棘突棱的材料为尼龙12。环氧乙烷灭菌。 - 工作轴管长度：142cm，球囊长度：13mm - 球囊棘突横截面呈等腰三角形。 - 球囊扩张后，三条棘突尖端的着力点形成等边三角形形状，从而使其结构更加稳定。 | 根 | 4500 |
| 2 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | - 规格：DMKID30S - 1.球囊扩张导管用球囊充压装置产品容量≥20ml， - 2.最大输出压力为≤30atm， - *3.压力输出稳定，高压不回退。 - 4.atm刻度的最小分度值≤1atm，psi刻度的最小分度值≤45psi; - 5.充压装置推出的容量体积不超过标准量的±4.0%； - 6.产品经环氧乙烷灭菌、无菌、无热源、一次性使用； - 7.接口为6%标准鲁尔接口。 | 个 | 430 |
| 3 | 穿通导管 | - 规格：CSR150-26P、CSR135-26P - SHNKA编织管身，表面覆有亲水涂层；带螺旋护套，锥形柔软头端； - 头端外径渐细至0.42mm，头端内径渐细至0.38mm - 可用长度135cm、150cm - 匹配导丝直径0.36mm（0.014inch） - 产品经环氧乙烷灭菌、无菌、无热源、一次性使用。 | 个 | 4830 |